采购需求

一、  采购项目名称

长沙市长郡中学2021年科技楼实验设备采购项目

- 项目清单及技术要求说明

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光照培养箱 | 1、光源采用特制全透光率LED冷光源植物生长灯，富含植物所需的红蓝光成分（红光波长630~680nm蓝光波长430~480nm），以及大量有利于植物生长的其他色光； 2、外壳采用冷轧钢板喷塑制作工艺，整体聚氨酯发泡美观.坚固耐用.保温性良好，内胆采用不锈钢制作，全封闭聚氨酯发泡门，保温性好同时避免外界光干扰。 3、控制器采用自主研发的LCD微电脑全自动大屏液晶智能控制器，智能可编程控制温度，实现温度的阶梯式编程运行。温度控制器和湿度控制器联机运行，先进的动态控制技术使温湿度达到最佳状态。是集温度、光照控制一体，最大限度模拟了自然环境的气候。 4、智能化低温制冷方式和高温PID加热技术，确保控温的精确性和用电节能性。 5、特制后背水平风道结构，水平送风0.1m/s-0.3m/s微风气流循环设计，风力柔和，箱内温度均匀。 6、可靠的安全性，仪表具有多种抗干扰措施，控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 7、采用由高低压力保护的进口压缩机组和环保制冷剂，智能无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，寿命长，温度波动小。 8、容积：500L±1% 9、控温范围:无光照:0-50℃,控温精度:±0.1℃ 10、控温波动度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH） 11、光照度:顶面光照，25000±100lux 12.电源： AC50Hz，220V±10% 13、外部冷轧钢板表面喷塑工艺,内部304不锈钢材质 14、时间设定:定时0-99小时/连续运行 提供智能光照培养调控软件系统著作权证书 | 1 |
| 2 | 分光计 | 一、实验内容： 1、利用光的反射原理测量棱镜角度实验。 2、利用光的折射原理测量棱镜最小偏向角，计算棱镜玻璃折射率和色散率实验。 3、作光的衍射实验。 4、测光波波长实验。 二、主要技术参数： 1、仪器测角精度1′。 2、光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168㎜ 、通光口径φ22㎜、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm。 3、平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm。 4、狭缝宽度调节范围：0-2㎜。 5、目镜视度调节范围：≥±5屈光度。 6、载物台：直径φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm。 7、刻度盘规格：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′。 8、照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管。 9、特点：平行光管两侧分别装有固定可调支架，防止镜管折坏。 - 等边三棱镜：外型尺寸40×40×30㎜，精度：60°±1′，两面抛光。 - 变压器电源3V。 - 手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍。 - 光栅300L/mm ，尺寸：60×42×1.5㎜。 - 稳定性光栅座ø52*42*10*12mm防止光栅片破损。 - 平行平板Ф30㎜，半反半透，带座。； 16、外形尺寸：518*251*250mm。 | 5 |
| 3 | 测微目镜 | 测量范围:0-8m,放大倍率:15X, 具有消畸变特点。 | 5 |
| 4 | 读数显微镜 | - 目镜参数:倍率10x(标),线视场.5m,测微尺0- 8mm,测微鼓轮较小分度值0.001mm 。 - 物镜参数:倍率2x,测量范围4m,测量精确度 士0.01mm。 | 5 |
| 5 | 台式曲线锯 | 1、电源220-240V。 2、具备调速功能(双速或无级)。 3、能往复切割。 4、转速500-2000(次/分钟)。 5、加工范围:硬木厚度不小于20mm，塑料厚度不小于20mm ，有色金属厚度不小于10mm。 6、工作台面大于160mm*160mm，角度可调。 | 4 |
| 6 | 台式砂光机 | 1、电源220-240V。 2、具备无级调速功能。 3、加工范围:有色金属，钢铁，玻璃，塑料，陶瓷等。 4、转速500-2000(转/分钟)。 5、最大打磨高度不小于Ф100mm。 6、工作台尺寸不小于100mm*100mm，角度可调。 | 2 |
| 7 | 台式钻床 | 1、电源220-240V。 2、具备调速功能。 3、转速500-10000 (转/分钟。 4、最大钻孔直径不小于6mm。 5、机头可升降。 | 2 |
| 8 | 体式镜 | - 高眼点超广角目镜10X(Ф23 );目镜筒视度可调。 - 双目倾斜45°,视度可调，满足不同的应用需求。 - 瞳距调节范围: 50mm~75mm。 - 3WLED 冷光源照明系统。入、透射均为冷光源设计，光源可单独或同时使用； 保证长时间持续观察时，动植物不会受到高温伤害。 - 变倍范围:0.75X~4.5X； 变倍比: 1: 68、工作距离：110mm；最大301mm。 - 景深：2.42-0.13。 - 成像清晰范围(以视场直径的百分比计):上下≥76%；左右≥68%。 - 视场中心最小分辨力(线对/mm)：0.75 倍物镜≥67；1.0 倍物镜≥84；2.0倍物镜≥133；3.0 倍物镜≥178； 4.0 倍物镜≥189；4.5 倍物镜≥212。 9、变倍时像平面的横向位移(mm)≤0.25。 10、总放大率误差±1.85%。 11、左右光学系统出瞳高度差(mm)≤0.4。 12、屈光度零位标注误差(屈光度)≤0.25。 13、左右光学系统像面方位差 (°)≤0.4。 14、左右系统放大率差≤0.92%。 15、左右光学系统聚焦差 (mm)≤0.3 。 16、左右光学系统像面不一致性(mm)：上下方向≤0.15、左右方向≤0.20。 注：1-6项参数以厂家彩页为准；7-16项参数以厂家检测报告为准。（提供产品彩页和检测报告） | 5 |
| 9 | 无线大屏体式镜 | - 数字内置一体化显微镜：内置一体化数码摄像系统， 1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，1600万像素，图像采用3种信号传输模式（热点模式；客户端模式；局域网模式），不得采用双目改造为三目设计。 - 高眼点超广角目镜10X(Ф23 );目镜筒视度可调。 - 双目倾斜45°,视度可调，满足不同的应用需求。 - 瞳距调节范围: 50mm~75mm。 5、3WLED 冷光源照明系统。入、透射均为冷光源设计，光源可单独或同时使用； 持续观察时，动植物不会受到高温伤害； 6、变倍范围:0.75X~4.5X； 变倍比: 1: 68、工作距离：110mm；最大301mm。 7、景深：2.42-0.13。 图像分析软件模块要求： 1、实时静态图像捕捉；设定的时间间隔依法捕捉静态图像。 2、可以JPG、BMP、TIF及SFC形式保存图像。 3、图像有1600x1200，800x600，640x480，320x240 等像素大小。 4、计算机上全屏实时显示活体图像。 5、以AVI格式摄录运动影像。 6、先进的测量功能，包括周长、宽度、半径、圆周及角度的计算。 7、通过选择一个区域或图像，即时简便地进行测量。 8、缩放功能使测量的起点和终点更加精确。 9、使用校准圆切片进行校准；使用刻度线进行校准；使用十字刻度进行校准。 10、提供多种图像处理方法，可对全图或是区域进行图像处理。 11、提供自定义滤波器，可自定义图像处理参数。 12、自动对目标对象或细胞计数。 13、简单地选择捕捉图像中的一个区域及细胞尺寸和大小等信息，只需一点击，即可自动计数。 14、数据可以导入电子数据表或数据表，以备分析；将不同景深下捕捉的图像合并为一幅清晰的图像。 15、对于景深较深、在显微镜下面积大且无法完全齐焦的图像尤其有效；可通过均衡、减弱或增强等不同方式合并图像。 16、拖曳功能；迅速简便地生成报告；使用捕捉或处理的图像；无需额外的软件可打印以备讨论；即使图像保存后，可增加或修改测量和声音。 17、适合集体操作项目，可供多个使用者同时操作。 18、录音采用SFC文件格式；软件可播放MP3，使用者可在工作的同时收听。 19、放大镜功能，在手动测量时，提高测量精度，以获得更精确的图像数据。 | 2 |

三、  项目实施要求及说明

1．	  产品运输、保险及保管

1.1	成交人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	成交人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	成交人负责其派出的人员的人身意外保险。

2.	验收要求

2.1	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.3	项目验收不合格，由成交人更换至合格，再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

2.4   验收方式：项目按政府采购的简易程序验收。

3.	质量保证

3.1   成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3.2  质保期内，免费提供所有硬件设备的维修服务，由此产生的费用均不再收取。

3.3  本项目自验收合格后，整体质保期一年。

4.	售后服务

4.1系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4.2技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）提供技术培训服务。

4.3故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

四、  其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	交货时间：合同签订后15日内交货。

1.2	交货地点：长沙市长郡中学。

2．	结算方法

2.1	支付方式：长沙市长郡中学；

2.2   付款方式：项目验收合格后支付合同总额的95%；质保期满一年后无质量问题无息支付合同总价款的5%。

3．	本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4.    对于上述项目要求，投标人应在投标文件中逐条回应，作出承诺及说明。